## Załącznik Nr 2.1 do SIWZ

## Formularz wymaganych warunków technicznych

## ZMIENIONY DNIA 11.10.2019 R.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa mikroskopów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części, znak sprawy DZP.262.153.2019,

Część 1: Dostawa mikroskopów badawczych w układzie prostym;

oferujemy dostawę fabrycznie nowych urządzeń wskazanych, z wyszczególnieniem w poniższej tabeli wraz z  instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy.

| Mikroskop badawczy w układzie prostym - 2 szt. Producent (marka) …………………………………………………………………………………………………………….………………..…… (Należy podać) Model …………………………………………………………………………………………………………………..……………..……..………...… (Należy podać) Numer katalogowy ……………………………………………………………………………………………………..…….…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...………………………………………………… ………………………………………………………….……………………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Wymagana funkcjonalność, min. graniczna wartość parametru | Należy podać właściwą odpowiedź Tak / Nie i/ lub oferowane wartości |
| 1. | Mikroskop | do obserwacji preparatów w jasnym polu | (TAK/NIE) |
|  |  | przystosowany do pracy z fluorescencją, w kontraście fazowym oraz polaryzacją | (TAK/NIE) |
|  |  | kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego kamerą Nikon Digital Sight DS-Fi1 | (TAK/NIE) |
| 2. | Statyw | a) stabilny, zwarty | (TAK/NIE) |
|  |  | b) rewolwer na min. 6 obiektywów | (Należy podać) |
|  |  | c) min. 3 filtry, w tym min.: konwersyjny do światła halogenowego oraz niebieski | (TAK/NIE) |
|  |  | d) precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi | (TAK/NIE) |
|  |  | e) położenie ultra nisko w jednej osi z pokrętłami ruchu x, y oraz pokrętłem regulacji jasności | (TAK/NIE) |
|  |  | f) hamulec oraz regulacja oporu ruchu mikro/makro | (TAK/NIE) |
|  |  | g) wbudowany w statyw przycisk umożliwiający robienie zdjęć bez konieczności przerywania obserwacji preparatu w nasadce okularowej | (TAK/NIE) |
|  |  | h) wbudowana przysłona polowa | (TAK/NIE) |
| 3. | Okulary szerokopolowe | a) o powiększeniu min. 10 x | (Należy podać) |
|  |  | b) o polu widzenia min. 25 mm | (Należy podać) |
|  |  | c) z korekcją dioptryjną w obu okularach, z możliwością zamontowania mikrometrów okularowych | (TAK/NIE) |
|  |  | d) z muszlami ocznymi do okularów 10 x | (TAK/NIE) |
| 4. | Nasadka okularowa | a) trójdrożna | (TAK/NIE) |
|  |  | b) kąt nachylenia okularów stały lub regulowany | (Należy podać) |
|  |  | c) regulacja rozstawu okularów | (TAK/NIE) |
|  |  | e) z podziałem światła okulary / kamera w stosunku: 100/0, 0/100 | (Należy podać) |
| 5. | Stolik | a) mechaniczny stolik krzyżowy z uchwytem na dwa preparaty | (TAK/NIE) |
|  |  | b) odporna na ścieranie utwardzona powierzchnia ochronna stolika | (TAK/NIE) |
|  |  | c) pokrętła przesuwu stolika w osiach x, y położone z prawej strony, z regulacją oporu ruchu i wysokości położenia | (TAK/NIE) |
|  |  | d) zakres przesuwu preparatu min. 75x50mm | (Należy podać) |
|  |  | e) mechanizm szybkiej wymiany preparatu z łatwym powrotem do płaszczyzny ostrości. | (TAK/NIE) |
|  |  | f) uchwyt preparatów dla standardowych szkiełek mikroskopowych | (TAK/NIE) |
| 6. | Obiektywy | a) do pracy w jasnym polu i fluoroscencji | (TAK/NIE) |
|  |  | b) długość parafokalna 60 mm | (TAK/NIE) |
|  |  | c) korekcja do nieskończoności | (Należy podać) |
|  |  | Plan Fluor z amortyzatorem o: - powiększeniu 40x - aperturze 1,3 - długości roboczej min. 0,2mm | (TAK/NIE) |
|  |  | Plan Apochromat z amortyzatorem o: - powiększeniu 100xOil - aperturze 1,4 - długości roboczej min. 0,13mm | (TAK/NIE) |
| 7. | Kondensor Abbego | a) achromatyczno – aplanatyczny | (TAK/NIE) |
|  |  | b) do pracy w jasnym polu | (TAK/NIE) |
|  |  | c) z regulowaną przysłoną aperturową | (TAK/NIE) |
|  |  | d) apertura numeryczna co najmniej 1,4 | (TAK/NIE) |
|  |  | e) odległość robocza co najmniej 1.6mm | (Należy podać) |
|  |  | f) dedykowany do pracy z obiektywami 10x - 100x | (Należy podać) |
| 8. | Oświetlenie halogenowe | a) o mocy min. 30 W | (Należy podać) |
|  |  | b) wycentrowany z soczewką wieloogniskową typu „fly-eye” lub wycentrowane bez soczewki wieloogniskowej zapewniającą równomierne oświetlenie całego pola widzenia | (TAK/NIE) |
|  |  | c) płynna regulacja napięcia | (TAK/NIE) |
|  |  | d) możliwość zdefiniowania powtarzalnego natężenia światła uruchamianego za pomocą dodatkowego przycisku | (TAK/NIE) |
|  |  | e) oświetlenie równomiernie i stabilne w systemie Koehlera | (TAK/NIE) |
| 9. | Wyposażenie dodatkowe | a) pokrowiec antystatyczny b) olejek immersyjny dedykowany do mikroskopu – min. 100 ml c) zestaw kluczy montażowych d) zapasowa żarówka | (TAK/NIE) |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 10. | Oznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia | zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. nr 186 poz. 1252) | (TAK/NIE) |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej z dostawą | wymagane | (TAK/NIE) |

….…………………………..…  		 		                              ………...............................................

/miejscowość, data/      			        			 /podpis osoby upoważnionej/