## Załącznik Nr 2.3 do SIWZ

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa mikroskopów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części, znak sprawy DZP.262.153.2019,

Część 3: Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym;

oferujemy dostawę fabrycznie nowych urządzeń wskazanych, z wyszczególnieniem w poniższej tabeli wraz z  instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy.

| Mikroskop badawczy z kontrastem fazowym i torem wizyjnym - 1 szt. Producent (marka) ………………………………………………………………………………………..…… (Należy podać) Model …………………………………………………………………………………………….……………..……..………...… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………………………………………………….…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...………………………………………………… …………………………………………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Wymagana funkcjonalność, min. graniczna wartość parametru | Należy podać właściwą odpowiedź Tak / Nie i/ lub oferowane wartości |
| 1. | Mikroskop | Optyczny, z kontrastem fazowym i torem wizyjnym | (TAK/NIE) |
| 2. | Statyw | a) stabilny, metalowy | (TAK/NIE) |
|  |  | b) rewolwer na min. 6 obiektywów | (Należy podać) |
|  |  | c) co najmniej 6-pozycyjne koło filtrów wbudowane w statyw mikroskopu | (Należy podać) |
|  |  | d) min. 2 filtry: konwersyjny do światła halogenowego oraz niebieski | (TAK/NIE) |
|  |  | e) precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi | (TAK/NIE) |
|  |  | f) śruby ruchu zgrubnego oraz dokładnego położone z obu stron statywu. | (TAK/NIE) |
|  |  | g) wbudowany oświetlacz światła przechodzącego z lampą HAL min. 50 W oraz zasilacz sieciowy | (TAK/NIE) |
|  |  | h) wbudowana przysłona polowa | (TAK/NIE) |
| 3. | Okulary szerokopolowe (2 szt.) | a) o powiększeniu min. 10 x | (Należy podać |
|  |  | b) o polu widzenia min. 20 mm | (Należy podać) |
|  |  | c) oba z korekcją dioptrii | (TAK/NIE) |
|  |  | d) z muszlami ocznymi | (TAK/NIE) |
| 4. | Nasadka okularowa | a) dwuoczna | (TAK/NIE) |
|  |  | b) kąt nachylenia okularów stały lub regulowany | (Należy podać) Parametr punktowany Oo1 Stały – 0 pkt Regulowany – 10 pkt |
|  |  | c) regulacja rozstawu okularów | (TAK/NIE) |
|  |  | d) pole widzenia min. 20 mm | (Należy podać) |
|  |  | e) z wyjściem z tubusa do podłączenia kamery o stałym podziale światła 50% : 50% | (TAK/NIE) |
| 5. | Stolik | a) mechaniczny stolik krzyżowy z precyzyjnym układem zębatkowym przesuwu w osiach x,y | (TAK/NIE) |
|  |  | b) odporna na ścieranie utwardzona powierzchnia ochronna stolika | (TAK/NIE) |
|  |  | c) prowadnica przesuwu stolika w osiach x,y położona z prawej strony | (TAK/NIE) |
|  |  | d) zakres przesuwu preparatu min. 75x50mm | (Należy podać) |
|  |  | e) uchwyt preparatów dla standardowych szkiełek mikroskopowych | (TAK/NIE) |
| 6. | Obiektywy plan achromatyczne | a) korekcja na nieskończoność | (TAK/NIE) |
|  |  | b) długość optyczna obiektywów max. 45mm | (Należy podać) |
|  |  | c) o powiększeniu / aperturze /odległości roboczej max do 50 mm: - 20x/0.45 - 40x/0.65 PH2 - 60 lub 63x/0.80 - 100x/1.25 | (TAK/NIE) |
| 7. | Kondensor | a) achromatyczno – aplanatyczny | (TAK/NIE) |
|  |  | b) do pracy w jasnym polu, ciemnym polu i kontraście fazowym | (TAK/NIE) |
|  |  | c) z regulowaną przysłoną aperturową | (TAK/NIE) |
|  |  | d) uchylna soczewka czołowa | (TAK/NIE) |
|  |  | e) apertura numeryczna co najmniej 0.9 | (Należy podać) |
|  |  | f) odległość robocza co najmniej 1.0mm | (Należy podać) |
|  |  | g) dedykowany do pracy z obiektywami 1x - 100x | (TAK/NIE) |
|  |  | h) przesłony do ciemnego pola i kontrastu fazowego | (TAK/NIE) |
| 8. | Oświetlenie halogenowe | a) o mocy min. 50 W | (Należy podać) |
|  |  | b) płynna regulacja natężenia oświetlenia z pokrętłem wbudowanym w statyw | (TAK/NIE) |
| 9. | Kamera cyfrowa | a) kolorowa | (TAK/NIE) |
|  |  | b) Przetwornik CMOS o rozmiarze co najmniej 1/2,1” | (Należy podać) |
|  |  | c) Rozdzielczość: co najmniej 3840 x 2160 pikseli (8 MPix) | (Należy podać) |
|  |  | d) Rozmiar piksela co najmniej: 1,85 x 1,85 µm | (Należy podać) |
|  |  | e) Odświeżanie co najmniej: - o 15 fps przy rozdzielczości 3840x2160 (połączenie z komputerem), - 27 fps przy rozdzielczości 1920x1080 (połączenie przez DVD) | (Należy podać) |
|  |  | f) Interfejs: 1x slot kart SD, 1x USB 3.0, 1x HDMI, 1x Ethernet RJ45 | (TAK/NIE) |
|  |  | g)Komputer o parametrach min.: Procesor osiągający minimum 6500 pkt. w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). Zamawiający oceni parametr na podstawie załączonego do SIWZ wydruku ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia publikacji ogłoszenia. Płyta główna kompatybilna z procesorem, Pamięć RAM min. 8 GB, Dysk twardy o pojemności min. 2TB Monitor min. 24 cale o rozdzielczości ekranu 1920 x 1080 System operacyjny zapewniający: - pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; Pakiet biurowy: - współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint; - możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego | Komputer : Producent……………… Model…………………… Monitor: Producent………….. Model…………… System operacyjny: Producent……… Wersja….. Pakiet biurowy: Producent……… Wersja….. |
|  |  | h) Oprogramowanie do archiwizacji i akwizycji obrazów z mikroskopu i kamery umożliwiające m.in. wykonywanie pomiarów: odległość, powierzchnia, obwód, promień, kąty; druk raportów i przesyłanie obrazów bezpośrednio na serwer | (TAK/NIE) |
| 10. | Łącznik kamera – mikroskop | adapter do mikroskopu z powiększeniem 0.5x | (TAK/NIE) |
| 11. | Oprogramowanie | a) pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta co mikroskop oraz kamera zapewniający zintegrowana kontrolę mikroskopu | (TAK/NIE) |
|  |  | b) możliwość automatycznego wyskalowania i pomiarów w skali rzeczywistej | (TAK/NIE) |
|  |  | c) program do akwizycji i archiwizacji obrazu umożliwiający: - akwizycję obrazów czarno-białych i kolorowych, - importowanie i eksportowanie obrazów w kilku dostępnych formatach (bmp, tif, jpg i inne), - obróbkę obrazu (jasność, kontrast, wyostrzanie/wygładzanie, nasycenie barw, balans bieli, korekcja tła i cieni), - wprowadzanie opisów do obrazów, - pomiary interaktywne m.in.liniowy, kąt, obwód komórek). | (TAK/NIE) |
| 12. | Wyposażenie dodatkowe | a) pokrowiec antystatyczny b) olejek immersyjny dedykowany do mikroskopu – min. 100 ml c) zestaw kluczy montażowych d) zapasowa żarówka e) Instrukcja obsługi w języku polskim | (TAK/NIE) |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 13. | Oznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia | zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. nr 186 poz. 1252) | (TAK/NIE) |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej razem z dostawą | wymagane | (TAK/NIE) |

….…………………………..…  		 		                              ………...............................................

/miejscowość, data/      			        			 /podpis osoby upoważnionej/