Opis Przedmiotu Zamówienia

Przenośne detektory  - 2 szt. dedykowane do współpracy z posiadanymi aparatami RTG POLYRAD PREMIUM produkcji Radiologia SA

Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z jedną lampą rtg

| Nazwa / typ detektora - podać |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent - podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia - podać |  |  |  |  |
| Rok produkcji - podać |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów technicznych dla detektora do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z jedną lampą rtg |  | Wymagane Parametry Techniczne | Oferowane Parametry Techniczne Należy podać – wypełnia Wykonawca |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (data produkcji nie wcześniejsza niż 2019 rok) |  | TAK |  |
|  | Detektor pozwalający na wykonywanie wszelkich badań radiograficznych w szczególności ortopedycznych |  | TAK |  |
|  | Detektor dedykowany do współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami RTG Polyrad Premium, firmy RADIOLOGIA SA |  | TAK |  |
|  | Możliwość zamiennego używania detektora bezprzewodowego w obu stanowiskach aparatu RTG |  | TAK |  |
|  | Pełna integracja detektora z aparatem RTG posiadanym przez Zamawiającego, z zachowaniem obecnych funkcjonalności aparatu w tym interfejs do generatora WN pozwalający na obsługę za pomocą jednego monitora operatora z obsługą generatora i systemu obrazowego i pełną komunikacją pomiędzy aparatem RTG, systemem cyfrowym i detektorami |  | TAK |  |
|  | Współpraca detektora z systemem AEC aparatu |  | TAK |  |
|  | Odporność detektora na wnikanie wody i płynów - klasa odporności co najmniej IPx6 |  | Parametr oceniany Oo1 NIE – 0 punktów; TAK – 5 punktów |  |
|  | Detektor przeznaczony do pracy w istniejącej szufladzie Bucky stołu RTG |  | TAK |  |
|  | Rozmiar detektora odpowiadający wymiarom analogowej klasycznej kasety 35 x43 cm zgodnie z ISO 4090 |  | TAK |  |
|  | Detektor płaski, bezprzewodowy wykonany w technologii aSi |  | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci obrazowej detektora nie mniejsza niż 180 obrazów |  | TAK Parametr oceniany Oo2 180 ≤ Oo2 < 200 - 0 punktów; Oo2 ≥ 200 obrazów - 5 punktów |  |
|  | Aktywny obszar obrazowania 425 mm x 345 mm [+/- 10 mm] |  | TAK |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela nie większy niż 140 µm |  | TAK |  |
|  | Detektor o wysokiej czułości ze scyntylatorem CSi |  | TAK |  |
|  | Dynamika konwertera A/D nie mniejsza niż 16 bitów |  | TAK |  |
|  | Dynamika obrazu rejestrowanego przez zaoferowany detektor |  | Parametr oceniany Oo3 Oo3 < 16 bitów - 0 punktów; Oo3 ≥ 16 bitów - 5 punktów |  |
|  | Automatyczna gotowość na nową ekspozycję po przesłaniu obrazu RTG |  | TAK |  |
|  | System zabezpieczenia detektora przed podwójną ekspozycją |  | TAK |  |
|  | Zasilanie detektora akumulatorowe |  | TAK |  |
|  | Wymiana akumulatorów przez użytkownika bez używania specjalnych narzędzi |  | TAK |  |
|  | Wymiana baterii bez potrzeby wyłączania detektora, podłączania dodatkowych kabli, etc. |  | Parametr oceniany Oo4 NIE – 0 punktów; TAK – 5 punktów |  |
|  | Możliwość ładowania baterii w detektorze po podłączeniu do detektora dedykowanego kabla |  | TAK |  |
|  | W zestawie minimum cztery wymienne baterie wraz z ładowarką |  | TAK |  |
|  | Ładowarka umożliwiająca ładowanie minimum dwóch baterii jednocześnie |  | TAK |  |
|  | Czas pełnego ładowania baterii nie dłużej niż 3,5 godz. |  | TAK |  |
|  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na detektorze bez doładowania baterii co najmniej 900 ekspozycji |  | TAK |  |
|  | Łączenie kilku obrazów (stitching) z korektą manualną (min. 4 obrazy) |  | TAK |  |
|  | Detektor o wzmocnionej wytrzymałości mechanicznej na nacisk punktowy (np. kolizje) minimum 100 kg |  | TAK Parametr oceniany Oo5 100 kg ≤ Oo5 < 150 kg - 0 punktów; Oo3 ≥ 150 kg - 5 punktów |  |
|  | Detektor o wzmocnionej wytrzymałości mechanicznej na obciążenia rozłożone (np. nacisk leżącego pacjenta) minimum 140 kg |  | TAK Parametr oceniany Oo6 140 kg ≤ Oo6 < 250 kg - 0 punktów; Oo3 ≥ 250 kg - 5 punktów |  |
|  | Waga detektora wraz z baterią nie większa niż 3,1 kg |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
|  | KOMATYBILNOŚĆ INFORMATYCZNA |  |  |  |
|  | Integracja z systemem informatycznym PACS/RIS posiadanym przez Zamawiającego (PACS Philips, RIS SimpleTech Sp. z o.o.) w cenie oferty |  | TAK |  |
|  | Integracja w zakresie obrazów z oprogramowaniem IntelliSpace Portal, firmy Philips posiadanym przez Zamawiającego w cenie oferty |  | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalności DICOM w klasach minimum: - Storage, - Storage Commitment, - Send, - Print, - Modality Worklist |  | TAK |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY |  | Wymagane Parametry Techniczne | Potwierdzone Parametry Techniczne |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów specjalistycznych |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru minimum 24 miesiące, obejmujący naprawy i przeglądy okresowe urządzenia (detektora) zgodnie z zaleceniami producenta oraz dojazd serwisu i usunięcie usterki |  | TAK Parametr oceniany G 24 miesiące ≤ G < 36 miesięcy - 0 punktów; 36 miesiące ≤ G < 48 miesięcy - 5 punktów; G ≥ 48 miesięcy - 10 punktów |  |
|  | Przeglądy techniczne wraz z konserwacją w okresie gwarancji - w zakresie i terminach zgodnych z dokumentacją DTR wykonywane na koszt dostawcy |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski potwierdzony certyfikatem producenta |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  | TAK |  |
|  | Termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez konieczności importu części zamiennych – maks. 3 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie |  | TAK |  |
|  | Termin wykonania naprawy gwarancyjnej z koniecznością importu części zamiennych – maks. 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie |  | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy po maks. trzech nieskutecznych próbach jego naprawy |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji dla wymienionych na nowe podzespołów z powodu ich uszkodzenia w końcowym okresie zaoferowanej gwarancji - liczony od dnia ich zainstalowania minimum 6 miesięcy |  | TAK |  |
|  | SZKOLENIE |  |  |  |
|  | Szkolenia personelu użytkownika w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń – przez min. 2 dni robocze po 5 godz., bez ograniczenia liczby szkolonych osób w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru |  | TAK |  |
|  | Szkolenia dodatkowe personelu użytkownika w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń – przez min. 2 dni robocze po maks. 5 godz., w terminach wspólnie uzgodnionych w okresie do 2 miesięcy od daty odbioru |  | TAK |  |

| Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa / typ detektora - podać |  |  |  |  |
| Producent - podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia - podać |  |  |  |  |
| Rok produkcji - podać |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów technicznych dla detektora do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg |  | Wymagane Parametry Techniczne | Oferowane Parametry Techniczne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (data produkcji nie wcześniejsza niż 2019 rok) |  | TAK |  |
|  | Detektor pozwalający na wykonywanie wszelkich badań radiograficznych w szczególności ortopedycznych |  | TAK |  |
|  | Detektor dedykowany do współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami RTG Polyrad Premium, firmy RADIOLOGIA SA |  | TAK |  |
|  | Możliwość zamiennego używania detektora bezprzewodowego w obu stanowiskach aparatu RTG |  | TAK |  |
|  | Pełna integracja detektora z aparatem RTG posiadanym przez Zamawiającego, z zachowaniem obecnych funkcjonalności aparatu w tym interfejs do generatora WN pozwalający na obsługę za pomocą jednego monitora operatora z obsługą generatora i systemu obrazowego i pełną komunikacją pomiędzy aparatem RTG, systemem cyfrowym i detektorami |  | TAK |  |
|  | Współpraca detektora z systemem AEC aparatu |  | TAK |  |
|  | Odporność detektora na wnikanie wody i płynów - klasa odporności co najmniej IPx6 |  | Parametr oceniany Oo1 NIE – 0 punktów; TAK – 5 punktów |  |
|  | Detektor przeznaczony do pracy w istniejącej szufladzie Bucky stołu RTG |  | TAK |  |
|  | Rozmiar detektora odpowiadający wymiarom analogowej klasycznej kasety 35 x43 cm zgodnie z ISO 4090 |  | TAK |  |
|  | Detektor płaski, bezprzewodowy wykonany w technologii aSi |  | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci obrazowej detektora nie mniejsza niż 180 obrazów |  | TAK Parametr oceniany Oo2 180 ≤ Oo2 < 200 - 0 punktów; Oo2 ≥ 200 obrazów - 5 punktów |  |
|  | Aktywny obszar obrazowania 425 mm x 345 mm [+/- 10 mm] |  | TAK |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela nie większy niż 140 µm |  | TAK |  |
|  | Detektor o wysokiej czułości ze scyntylatorem CSi |  | TAK |  |
|  | Dynamika konwertera A/D nie mniejsza niż 16 bitów |  | TAK |  |
|  | Dynamika obrazu rejestrowanego przez zaoferowany detektor |  | Parametr oceniany Oo3 Oo3 < 16 bitów - 0 punktów; Oo3 ≥ 16 bitów - 5 punktów |  |
|  | Automatyczna gotowość na nową ekspozycję po przesłaniu obrazu RTG |  | TAK |  |
|  | System zabezpieczenia detektora przed podwójną ekspozycją |  | TAK |  |
|  | Zasilanie detektora akumulatorowe |  | TAK |  |
|  | Wymiana akumulatorów przez użytkownika bez używania specjalnych narzędzi |  | TAK |  |
|  | Wymiana baterii bez potrzeby wyłączania detektora, podłączania dodatkowych kabli, etc. |  | Parametr oceniany Oo4 NIE – 0 punktów TAK – 5 punktów |  |
|  | Możliwość ładowania baterii w detektorze po podłączeniu do detektora dedykowanego kabla |  | TAK |  |
|  | W zestawie minimum cztery wymienne baterie wraz z ładowarką |  | TAK |  |
|  | Ładowarka umożliwiająca ładowanie minimum dwóch baterii jednocześnie |  | TAK |  |
|  | Czas pełnego ładowania baterii nie dłużej niż 3,5 godz. |  | TAK |  |
|  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na detektorze bez doładowania baterii co najmniej 900 ekspozycji |  | TAK |  |
|  | Łączenie kilku obrazów (stitching) z korektą manualną (min. 4 obrazy) |  | TAK |  |
|  | Detektor o wzmocnionej wytrzymałości mechanicznej na nacisk punktowy (np. kolizje) minimum 100 kg |  | TAK Parametr oceniany Oo5 100 kg ≤ Oo5 < 150 kg - 0 punktów; Oo3 ≥ 150 kg - 5 punktów |  |
|  | Detektor o wzmocnionej wytrzymałości mechanicznej na obciążenia rozłożone (np. nacisk leżącego pacjenta) minimum 140 kg |  | TAK Parametr oceniany Oo6 140 kg ≤ Oo6 < 250 kg - 0 punktów; Oo3 ≥ 250 kg - 5 punktów |  |
|  | Waga detektora wraz z baterią nie większa niż 3,1 kg |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
|  | KOMATYBILNOŚĆ INFORMATYCZNA |  |  |  |
|  | Integracja z systemem informatycznym PACS/RIS posiadanym przez Zamawiającego (PACS Philips, RIS SimpleTech Sp. z o.o.) w cenie oferty |  | TAK |  |
|  | Integracja w zakresie obrazów z oprogramowaniem IntelliSpace Portal, firmy Philips posiadanym przez Zamawiającego w cenie oferty |  | TAK |  |
|  | System posiadający funkcjonalności DICOM w klasach minimum: - Storage, - Storage Commitment, - Send, - Print, - Modality Worklist |  | TAK |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY |  | Wymagane Parametry Techniczne | Potwierdzone Parametry Techniczne |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów specjalistycznych |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru minimum 24 miesiące, obejmujący naprawy i przeglądy okresowe urządzenia (detektora) zgodnie z zaleceniami producenta oraz dojazd serwisu i usunięcie usterki |  | TAK Parametr oceniany G 24 miesiące ≤ G < 36 miesięcy - 0 punktów; 36 miesiące ≤ G < 48 miesięcy - 5 punktów; G ≥ 48 miesięcy - 10 punktów |  |
|  | Przeglądy techniczne wraz z konserwacją w okresie gwarancji - w zakresie i terminach zgodnych z dokumentacją DTR wykonywane na koszt dostawcy |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski potwierdzony certyfikatem producenta |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  | TAK |  |
|  | Termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez konieczności importu części zamiennych – maks. 3 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie |  | TAK |  |
|  | Termin wykonania naprawy gwarancyjnej z koniecznością importu części zamiennych – maks. 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie |  | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy po maks. trzech nieskutecznych próbach jego naprawy |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji dla wymienionych na nowe podzespołów z powodu ich uszkodzenia w końcowym okresie zaoferowanej gwarancji - liczony od dnia ich zainstalowania minimum 6 miesięcy |  | TAK |  |
|  | SZKOLENIE |  |  |  |
|  | Szkolenia personelu użytkownika w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń – przez min. 2 dni robocze po 5 godz., bez ograniczenia liczby szkolonych osób w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru |  | TAK |  |
|  | Szkolenia dodatkowe personelu użytkownika w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń – przez min. 2 dni robocze po maks. 5 godz., w terminach wspólnie uzgodnionych w okresie do 2 miesięcy od daty odbioru |  | TAK |  |

….…………………………..…  		 		                              ………...............................................

/miejscowość, data/      			        			 /podpis osoby upoważnionej/