Załącznik nr 2.2 do SIWZ

Formularz Parametrów Technicznych – Pakiet nr 2

"Dostawa pojemników do przechowywania i transportu narządów"

| Pakiet nr 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojemnik do przechowywania i transportu narządów – 2 szt. |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………..……………………..………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………..…………………...… (Należy podać) Kraj pochodzenia...…………………………………………….………………………………………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. |  |  |  |
| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany / oceniany | Parametr oferowany |
|  | Urządzenie do schładzania i zamrażania oraz przechowywania i transportu narządów wykorzystywanych do przeszczepu | TAK |  |
|  | Urządzenie jednokomorowe umożliwiające chłodzenie lub zamrażanie o pojemności komory min.85 litrów netto. Wymiary komory wewnętrznej nie mniejsze niż 780mm na 415 mm +/-5% | TAK |  |
|  | Zakres temperatury w komorze minimum: - 20°C do +10°C | TAK |  |
|  | Płynna regulacja temperatury w komorze z dokładnością min. do 1,0 °C | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy, cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy i elektroniczny panel sterujący | TAK |  |
|  | Kompresor hermetyczny, wbudowany, ze zintegrowanym, elektronicznym panelem sterowania. Czynnik chłodniczy- ekologiczny zgodny z obowiązującymi przepisami | TAK |  |
|  | Termostat elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury i panelem sterowania | TAK |  |
|  | Obudowa urządzenia z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości np. typu ABS z krawędziami zabezpieczonymi przed uszkodzeniem, wyposażona w zdejmowane aluminiowe uchwyty transportowe oraz zawiasy ze stali nierdzewnej. Izolacja komory urządzenia od otoczenia za pomocą pianki poliuretanowej. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia netto maksymalnie 35 kg. | TAK Parametr oceniany 35kg – 0 pkt <35kg – 10 pkt | Należy podać |
|  | Zasilanie urządzenia 240 V AC, 12/24 V DC. Wbudowane zabezpieczenie przed spadkiem napięcia- bezpiecznik elektroniczny. Klasa energetyczna min. A+ | TAK |  |
|  | Wbudowany w urządzenie akumulator/akumulatory na min. 10 godzin ciągłej pracy (przy nastawie temperatury w komorze max. +5 °C). | TAK Parametr oceniany 10 godz. – 0 pkt >10 godz. – 10pkt | Należy podać |
|  | Urządzenie wyposażone w port USB min.1 szt, | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł łączności WiFi oraz Bluetooth | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w korek odpływowy z komory, ułatwiający czyszczenie | TAK |  |
|  | Każdy pojemnik wyposażony we wzorcowany rejestrator temperatury z funkcją monitoringu (aplikacja zainstalowana na telefonie komórkowym). W zestawie 1 smartfon, 1 czujnik bezprzewodowy. Sterowanie temperaturą oraz monitorowanie za pomocą aplikacji. Łącznie 2 kompletne zestawy do monitorowania i rejestracji temperatury w komorze (po jednym do każdego pojemnika) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zamek na klucz. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł/ stelaż transportowy składający się z min.4 kółek o średnicy min. 10 cm, z bieżnikiem z gumy, platforma – płaska z bolcami dopasowanymi do urządzenia, zapobiegającymi przesuwaniu urządzenia, rączka składana na płasko lub teleskopowa. | TAK |  |
| Wyposażenie dla każdego urządzenia |  |  |  |
|  | Kosz druciany wyjmowany, kompatybilny z komorą- szt.1. | TAK |  |
|  | Miska chirurgiczna z wykonana tworzywa, nadającego się do sterylizacji w temperaturze do 134 °C o wymiarach: średnica min.315 mm, wysokość min.100mm +/- 10 mm szt.1 | TAK |  |
|  | Waga cyfrowa wykonana ze stali nierdzewnej do min.15 kg. | TAK |  |
|  | Komplet kabli umożliwiających podłączenie do zasilania z sieci energetycznej AC 230 V oraz z gniazda DC typu zapalniczka karetki. | TAK |  |